# 工作原理

# 本系列灰分仪采用双能γ射线透射法，采用241Am（60Kev）作为低能放射源，低能γ射线的减弱取决于煤的灰分值和煤层厚度；采用137Cs（662Kev）作为中能放射源，中能γ射线的减弱只取决于煤层厚度，与煤的灰分值无关。当这两种γ射线穿透被探测煤层后，用闪烁探测器和核特种探测器测出通过煤层后两种γ射线的计数率，然后再通过计算机对强、弱变化的两种γ射线进行分析，计算就能实时得到被测煤炭的灰分。

特点

- 产品原理特点

  - 采用高速多道获取数据，4096道数据采集器，可以不间断地自动用能谱测量技术检测实时谱线，用软件跟踪技术连续寻找峰位。这些工作都可自动完成，既免去了大量繁琐的工作，又可以避免了人为造成的影响。

  - 以前的国内外灰分仪在对能谱图中的峰位这一重要物理指标的跟踪和稳定，都是采用单道技术来实现的，峰位稳定的好，灰分仪的精度和稳定性就好，反之，灰分仪的精度和稳定性就不好。采用多道技术比起单道技术在这个问题上具有非常明显的优势（峰位：寻找峰位、稳定峰位，就如同使用天平时需要的砝码）。

    - 采用单道技术寻找峰位：稳定峰位难。目前市场上使用的国内外灰分仪，在设备出厂前必须调整好寻峰的位置，设置好上、下阈。在设备使用过程中，随着时间的推移，温度、计数率、高压的改变及元器件电参数长时间漂移的影响，峰位也将产生漂移。虽然峰位改变的幅度大小不一，但对测量结果的影响确是很大的。为此，现场技术人员需要经常通过手工的办法调整峰位。

    - 采用多道技术寻找峰位：可以不间断地自动用能谱测量技术检测实时谱线，用软件跟踪技术连续寻找峰位。这些工作都可自动完成，既免去了大量繁琐的工作，又可以避免了人为造成的影响。

  - 首次将241Am和137Cs两个放射源分开放置。

  - 首次在传感器一侧加上特种核探测器作为137Cs的接受装置，代替闪烁晶体，使设备更加稳定、寿命长。

- 产品软件特点

  - 系统软件可以实时获取能谱图曲线，同时具有诊断功能；

  - 计算机可以实时检测到探测器自动调整高压的过程和高压值；

  - 计算机可以实时检测到探测器自动调整探测器内部温度的变化过程及设置恒温值，温度变化范围在±0.2℃；

  - 系统软件操作直观、简单、容易掌握；

  - 设备运行生成的数据曲线丰富，打印各种数据报表等。

  - 数据可做各种处理和保护：各种原始和处理过的数据保存完备，随时方便调阅、存档。

# 主要技术指标：

- 灰分测量精度

在线式：

灰分在0 ～15%时，小于±0.5%

灰分在15～30%时，小于±1.0%

灰分在30～50%时，小于±2.0%

离线式：

灰分在0 ～15%时，小于±0.3%

灰分在15～30%时，小于±0.7%

灰分在30～50%时，小于±1.0%

- 输送带速度：小于5米/秒(在线式灰分仪)

- 主机与探测器部分的最大距离：500米

- 工作温度：

主机部分：    0℃～+40℃；

探测器部分：-10℃～+40℃

- 工作湿度：主机部分：≤90%（+40℃）；

探测器部分：≤90%（+40℃）

- 工作电源：单相交流220V±10%,50Hz

- 系统功率：100W

- 符合国家核行业标准EJ/T1078-1998

设备组成

- 137Cs放射源一枚

- 241Am放射源一枚

- NaI闪烁晶体和核特种探头测器箱一个

- 变送箱一个

- 探测器支架(离线式:检测总成)

- 19英寸标准机柜（含主机、通信传输接口、打印机、净化电源各一台）。

HX-3100离线灰分仪售前服务表

说明：为能使我们更好的做好售前服务，使产品尽快投入使用，创造其应有的经济效益，请您仔细填写下表：

| 用户名称 |  | 安装位置（皮带编号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物 料 | 物料名称： 料流量： 物料粒度： 物料水分： 物料宽度： 物料灰分变化范围： 物料是否断续： 断续间隔时间 是否混料： 几种物料： 混料方式： □ 上下 □ 左右 |  |  |
| 皮 带 | 皮带宽度： 皮带厚度： 皮带速度： 皮带倾角： 皮带是否有钢丝： 皮带接头方式： 皮带是否跑偏： 单边跑篇幅度： 上皮带上表面中心到皮带走廊顶部（垂直距离）： 上下皮带间距（上皮带下边面到下皮带上表面）： 注：上下皮带间距――即中心托辊上表面到下皮带上表面 |  |  |
| 皮 带 架 子 | 托滚直径： 托滚长度： 两组托滚间距： 皮带架子宽度： 皮带架子到地面（垂直距离）： 皮带架子单边尺寸（长×宽×厚）： 下皮带上表面到皮带架子上表面： 皮带架子到两侧距离（皮带运行方向左侧）： 皮带架子到两侧距离（皮带运行方向右侧）： 皮带架子两侧是否有台阶： 台阶位于皮带架子（皮带运行方向）的哪一侧： □ 左 □ 右 |  |  |